# Betrachtungen / Anforderungen

Eine mögliche Realisierung des Gesamtsystems könnte aus drei Teilen bestehen:

Gehäuse
Stromversorgung
Board

Betrachtungen zur Datenrate

Fall A: Auslesen aller Kanäle
Laut RENA3-Datenblatt benötigt das Auslesen aller Kanäle eine Zeit von 17 µs. Damit ergibt sich eine Ausleserate von ca. 59 kHz. Es entstehen dabei (Kanäle)*(Token)*(Byte) 36*3*2 = 216 Byte. Es resultiert eine Datenrate von 12.7 MByte/s.

Fall B: Auslesen eines Kanals
Das Auslesen eines Kanals dauert 5.333 µs. Die maximale Ausleserate des RENA3 beträgt damit 187 kHz. Es entstehen 6 Byte und eine Datenrate von 1.1 MByte/s.

In der Realität wird der Wert unterhalb von 13 MByte/s liegen. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, wieviele Kanäle bei einem Eventt getriggert werden. Die Ausleserate sollte sich auch problemlos verringern lassen. Falls nur die Impulshöhe (1 Token) oder der Zeitpunkt (2 Token) relevant ist, kann die Datenrate weiter reduziert werden.

## Gehäuse
(TODO)
## Stromversorgung
(TODO)
## Board
### signal processing (RENA3)
Art:	Chip RENA3
Input:	36 analog input channels
TEST vom testpulse generator
VGATE vom FPGA(?)
DACREF von Potentiometer(?)
VU, VV vom IQ generator
ISET per Widerstand
PBIAS per Widerstand
FB_PBIAS per Widerstand
R_BIAS per Widerstand
VREFHI von Potentiometer(?)
VREFLO von Potentiometer(?)
READ von FPGA
ACQUIRE_P/ACQUIRE_N von FPGA
CLS_P/CLS_N von FPGA
CLF von FPGA
Output:	AOUTP/AOUTN an ADC
TS_N/TS_P an FPGA
TF_N/TF_P an FPGA
Control:	CSHIFT/CIN/CS an FPGA
SOUT/SIN/SHRCLK an FPGA
FOUT/FIN/FHRCLK an FPGA
TOUT/TIN/TCLK an FPGA

Versorgung:	2V low noise
5V analog low noise
5V digital
Funktion:	Signalkonditionierung, Sample&Hold, Triggerung
### testpulse generator
Art:	diskret aufgebaut, siehe Datenblatt RENA3, Figure 21 (Seite 30)
Input:	1 digital vom FPGA
Output:	1 analog-Puls an RENA3
Versorgung:	5V analgo low noise
Funktion:	Test und evtl, Kalibrierung des RENA3-Chips
### IQ generator (DDS)
Art:	Chip AD9854 + diskretes Filter, laut Datenblatt (TODO)
Input:	digital vom FPGA
Output:	2 analog Sinus an RENA3
Versorgung:
Funktion:	Erzeugung der Phasensignale für den schnellen Trigger
### ADC
Art:	Chip AD9243 + Beschaltung lt. Datenblatt (TODO)
Input:
Output:
Versorgung:
Funktion:	Digitalisierung der gesampelten Analogwerte
### FPGA
Art:	(TODO)
Input:
Output:
Versorgung:
Funktion:	komplettes Controlling aller Einheiten
### power supply
Art:	(TODO)
Input:
Output:
Versorgung:
Funktion:	Bereitstellung der benötigten Spannungen
### interface
Art:	(TODO)
Input:
Output:
Versorgung:
Funktion:	Kommunikation mit PC